GLUTARALDEHID SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK

BAHAN  STERILISASI ALAT MEDIS

DI RUMAH SAKIT

ARTIKEL

Diajukan sebagai salah satu  syarat

Untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Lingkungan

Oleh :

IDA FITRI LEKSANAWATI

NIM:25000118183024

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2020

GLUTARALDEHID SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK BAHAN STERILISASI

ALAT MEDIS DI RUMAH SAKIT

Ida Fitri Leksanawati, Budiyono, Suhartono

Kesehatan Lingkungan , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Semarang Telp. (024) 7471604, Fax : (024) 7460044

E-mail :idafitri820@gmail.com

# ABSTRAK

Sterilisasi alat medis untuk operasi dilakukan untuk mencegah infeksi. Proses sterilisasi yang dilakukan selama ini dengan cara direbus. Alat medis yang disteril dimungkinkan masih mengandung kuman.  Pilihan proses sterilisasi yang lain adalah menggunakan bahan kimia glutaraldehid. Glutaraldehid mempunyai sifat disinfektan kuat, bersifat bakterisida, virusida, dan fungisida, serta bersifat non-korosif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas glutaraldehid berdasarkan waktu dan konsentrasi. Jenis penelitian adalah eksperimen dengan 48 sampel alat set medis bedah (gunting jaringan, pinset, klem besar dan klem ovarium). Konsentrasi dalam volume 1 liter air yang digunakan 20 ml, 25 ml dan waktu (20 menit, 30 menit). Uji  analisis  statistik  dengan  Uji Two way Anova. Hasil penelitian konsentrasi 20 ml / 1 liter  air  sangat efektif membunuh kuman pada alat set medis bedah. Ada efesiensi biaya untuk sterilisasi menggunakan bahan kimia glutaraldehid dengan kosentrasi 20 ml/1 liter air dibandingkan konsentrasi 25 ml/1 liter air di Instalasi CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh desinfektan glutaraldehid dalam menurunkan angka kuman pada konsentrasi 20 ml dan waktu 20 menit. Namun demikian, perlu riset lebih lanjut dan seksama untuk mengetahui efektifitas bahan kimia tersebut.

Kata Kunci:Glutaraldehide, alat medis bedah, bakteri

# ABSTRACT

Sterilization of medical devices for surgery is done to prevent infection. The sterilization process has been carried out so far by boiling it. Sterile medical devices may still contain germs. Another option for the sterilization process is to use the chemical glutaraldehyde. Glutaraldehyde has strong disinfecting properties, is bactericidal, viral, and fungicidal, and is non-corrosive. The purpose of this study was to determine the effectiveness of glutaraldehyde based on time and concentration. This type of research is an experiment with 48 samples of surgical medical set tools (tissue scissors, tweezers, large clamps and ovarian clamps). Concentration in the volume of 1 liter of water used 20 ml, 25 ml and time (20 minutes, 30 minutes). Test statistical analysis with the Two Way Anova Test. The results of the study concentration of 20 ml / 1 liter of water is very effective in killing germs on surgical medical set. There is a cost efficiency for sterilization using glutaraldehyde chemical with a concentration of 20 ml / 1 liter of water compared to a concentration of 25 ml / 1 liter of water in the CSSD Installation of RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. The conclusion of this study is that there is an effect of glutaraldehyde disinfecting in reducing the number of germs at a concentration of 20 ml and a time of 20 minutes. However, further research is needed and thoroughly to determine the effectiveness of these chemicals.

Keywords: glutaraldehyde, medical surgeon set, bacterial

# PENDAHULUAN

Instansi pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,dan gawat darurat disebut dengan Rumah Sakit.1 Pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative disebut Pelayanan Kesehatan lengkap. Tetapi tidak sedikit rumah sakit juga menjadi sumber infeksi yang bisa menyebabkan penyakit.2 Sekarang ini infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan penyebab utama kematian dibeberapa bagian dunia.

Infeksi nosokomial disebut juga Hospital Acquired Infection (HAI) adalah infeksi yang diperoleh dan berkembang selama pasien di rawat di rumah sakit 3 Infeksi    nosokomial    atau    Healthcare-Associated    Infections    (HAIs)    adalah    infeksi    yang terjadi    di rumah    sakit    dan menyerang    pasien    yang    dalam    proses    perawatan, tidak ditemukan    dan    tidak    dalam    masa    inkubasi    saat pasien    masuk    rumah    sakit. 4   Rumah sakit adalah tempat    untuk    mencari    kesembuhan namun    juga    merupakan    sumber    infeksi.  Rumah sakit mempunyai risiko tinggi    menjadi    tempat penyebaran infeksi karena populasi mikroorganisme yang tinggi. Mikroorganisme tersebut dapat hidup dan berkembang di lingkungan rumah sakit    seperti    lantai,    air,    udara,    perabotan    rumah sakit,    peralatan    non    medis    bahkan    pada    makanan dan    peralatan    medis.5

Infeksi nosokomial dapat ditularkan melalui petugas dan lingkungan. Penularan melalui petugas dapat berasal dari kontaminasi tangan petugas, kontaminasi benda oleh darah, ekskreta, cairan tubuh lainnya, udara: dengan bersin dan batuk.  Penularan melalui lingkungan dapat berasal dari tikus, gigitan nyamuk, kontak dengan ekskreta, sirkulasi udara di RS, makanan dan obat-obatan di RS, air untuk minum dan kebersihan diri di RS.1

Penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 9,80% pasien rawat inap mendapatkan infeksi nosokomial (HAIs). HAIs yang paling sering terjadi adalah Infeksi Daerah Operasi (IDO), Infeksi Saluran Kemih (ISK), Infeksi Saluran Napas Bawah, dan Infeksi Aliran Darah Primer (IADP).6 Di Indonesia angka kejadian infeksi nosokomial mencapai 3% - 21% pada tahun 2010 berdasarkan surveilans dari Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di beberapa rumah sakit. Kejadian Infeksi nosokomial di RSUD Setjonegoro kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2010 ada 0,37 % kasus, dan tahun 2011 ada 1,48 % kasus.7 Laporan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta infeksi nosokomial tahun 2010 sebesar 7,95%, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terdapat kejadian infeksi nosokomial pada trimester III tahun 2010 sebesar 4,4%.8

Data HAIs RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mengalami trend peningkatan kasus, tahun 2018; 3,2 % kasusplebtis angka kejadian dari 2289 pasien terpasang infuse dan tahun 2019 (bulan januari sampai dengan Juli) ; 4,99 % kasus kejadian Infeksi Saluran Kencing (ISK) dan Infeksi Daerah Operasi (IDO) dari 756 pasien terpasang kateter. Sesuai dengan persyaratkan di Buku Pedoman PPI Tahun 2017 adalah < 5 %. Hasil pemeriksaan Inspeksi kesehatan lingkungan tentang sterilisasi dan desinfeksi alat medis tahun 2017 di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara bahwa Instrumen sesudah steril (CSSD) ±1 bulan Angka Lempeng Totalnya 4 CFU/ml, tabung reaksi laboratorium Angka lempeng totalnya 11 CFU/ml dan kasa steril ± 4 bulan Angka Lempeng Totalnya adalah 8 CFU/ml. Menurut Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 ditetapkan    bahwa    angka kuman tidak    boleh melebihi ambang batas melebihi nilai ambang batas pencemaran yang di perkenankan yaitu 0 CFU/ml.9

Proses desinfeksi dan sterilisasi yang baik merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang disebabkan peralatan medis tidak steril. Proses sterilisasi alat medis di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara menggunakan autoclave yang sebelumnya telah dilakukan desinfeksi menggunakan larutan enzimatik (glutaraldehid). Prosedur sterilisasi alat medis dengan menggunakan autoclave dibutuhkan waktu 30 menit.  Waktu yang masih kurang dengan syarat minimal sterilisasi dimungkinkan bisa menjadi kurang efektif proses sterilisasi dan desinfeksinya.

# Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas gluteraldehide berdasarkan waktu dan konsentrasi dalam menurunkan angka kuman pada alat set medis bedah.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen murni, ada 4 kelompok perlakuan dan 6 pengulangan. Sehingga alat medsi bedah yang akan disteril akan ditempatkan pada kelompok 1,2,3,4 dan dilakukan secara random. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi desinfektan/variasi konsentrasi dan variasi waktu sedangkan variabel  terikatnya adalah penurunan angka kuman    udara.  Faktor pemberian larutan Glutaraldehide dengan konsentrasi 20 ml dan 25 m lain yaitu waktu 20 menit, 30 menit sehingga rancangan penelitiannya adalah factorial. Desain penelitiannya factorial yaitu uji beda komparasi yang menggunakan analisis varians.

## Populasi dan Sampel  Penelitian

Objek Penelitian ini adalah alat set bedah didesinfeksi glutaraldehid di CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Populasi penelitian ini adalah seluruh alat set medis bedah pada proses didesinfeksi. Sampel yang diambil peneliti yaitu gunting jaringan, pinset, klem besar, dan klem ovarium. Sampel diambil dengan purposive random sampling,berdasarkan alat set medis yang sering digunakan untuk operasi dan berhubungan dengan pembedahan. Jumlah sampel yang diteliti 48 sampel. Untuk setiap variasi konsentrasi membutuhkan 1 liter air. Rancangan factorial dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Teknis Pengulangan Sampel

| Faktor |  | Perlakukan 1 (pemberian Glutaraldehid) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konsentrasi 20 ml | Konsentrasi 25 ml |
| Perlakuan 2 (waktu) | 20 menit | X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 | X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 |
|  | 30 menit | X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 | X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X5.6 |

Penulis memilih variasi konsentrasi (20 ml dan 25 ml) dan variasi waktu (20 menit, 30 menit) dikarenakan ingin meneliti efektifitas dari perbedaan variasi dan waktu tersebut diluar standar SPO yang ditetapkan. Karena sesuai di SPO (Standar Prosedur Operational) yang ditetapkan adalah desinfeksi dengan menggunakan glutaraldehid (sesuai aturan pabrik ) waktu perendaman desinfektan adalah 15 menit dan konsentrasi 25 ml/liter. Peneliti mencoba meneliti konsentrasi dan waktu yang tidak terdapat di SPO (Standar Prosedur Operational).

## Identifikasi Variable

- Varaibel  Bebas

Variasi waktu (20 menit, 30 menit) dan variasi konsentrasi (20 ml, 25 ml).

- Variabel  terikat

Angka kuman.

- Variabel Pengganggu

  - Dapat dikendalikan

Jumlah kuman, Jenis bahan alat (logam,plastic),  Luas Permukaan

  - Tidak dapat dikendalikan

Kontaminasi udara, kontaminasi desinfektan, kualitas desinfektan, kondisi kesehatan dan sterilitas petugas.

# Sumber data Penelitian

# Data umum meliputi gambaran umum RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara dan Instalasi CSSD.Data khusus dalam penelitian ini adalah angka kuman sebelum dan sesudah didesinfeksi.Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengukuran yang dilakukan dilaboratorium terhadap jumlah angka kuman pada alat set medis bedah sebelum dan sesudah didesinfeks serta wawancara dengan petugas.Sumber data sekunder berupa arsip dokumen rumah sakit serta buku-buku referensi.

## Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) kapas lidi steril; 2) tabung reaksi; 3) raktabung reaksi. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 1) larutan NaCl; 2) alat tulis ; 3) Alkohol

## Cara pengumpulan data

# Observasi terhadap obyek yang akan diteliti yaitu pengamatan kondisi lingkungan Instalasi CSSD dan pengukuran pada alat setmedis bedahdengan alat bantu checklist dan kuesioner.

# Mengutip arsip dan laporan yaitu menyalin semua data rumah sakit yang diperlukan dalam penelitian.

# Pemeriksaan yaitu pemeriksaan laboratorium dengan usap alat set medis bedah sebelum dan sesudah didesinfeksi.

## Pengolahan Data dan analisis data

# Pengolahan Data dilakukan dengan beberapa cara antara lain: editing, coding, entry data, cleaning data, tabulating, interpretasi data.

# Analisis Data

# Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis univariat, analisis bivariat, uji anova faktorial. Uji anova dua factorial.

# HASIL PENELITIAN

## Sampel Alat Set Medis Bedah

Berikut ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium angka kuman perlakuan alat set medis bedah sebelum didesinfeksi.

Tabel 2. Hasil Perlakuan Alat Set Medis Bedah Sebelum Didesinfeksi

| Faktor (sebelum didesinfeksi Glutaraldehid) |  | Perlakukan 1 (pemberian Glutaraldehid) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konsentrasi 20 ml | Konsentrasi 25 ml |
|  |  | 55 | 20 |
|  | 20 | 45 | 15 |
|  | menit | 35 | 12 |
| Perlakuan 2 (waktu) |  | 40 | 12 |
|  |  | 35 | 10 |
|  |  | 45 | 15 |
|  | Jumlah | 255 | 84 |
|  | Rata-rata | 42,5 | 14 |
|  |  | 35 | 10 |
|  | 30 | 35 | 5 |
|  | menit | 20 | 10 |
|  |  | 25 | 5 |
|  |  | 20 | 15 |
|  |  | 25 | 5 |
|  | Jumlah | 160 | 50 |
|  | Rata-rata | 26,67 | 8,33 |

Dari tabel 2 tersebut diperoleh hasil  angka kuman tertinggi sebelum disteril sejumlah 55 koloni/cm2. Angka kuman terendah sebelum sejumlah 5 koloni / cm2.  Angka kuman pada tahap sebelum dan sesudah didesinfeksi/disteril  pada perlakuan 20 ml,20 menit, perlakuan 20 ml, 30 menit, perlakuan 25 ml, 20 menit dan perlakuan 25 ml, 30 menit masing-masing 4 sampel setiap perlakuan.

Ada 4 kelompok perlakuan , kelompok perlakuan pertama yaitu perlakuan konsentrasi 20 ml dan waktu 20 menit. Hasil angka kuman sebelum disteril jumlah 255 koloni/cm2 dan rata-rata angka kuman 42,5 koloni/cm2.  Kelompok  perlakukan kedua adalah perlakuan konsentrasi 20 ml dan waktu 30 menit. Hasil angka kuman sebelum steril jumlah 160 koloni/cm2 dan rata-rata angka kuman 26,67 koloni/cm2 . Kelompok perlakuan ketiga adalah perlakuan konsentrasi 25 ml dan waktu 20 menit. Hasil angka kuman sebelum steril jumlah 84 koloni/cm2 dan rata-rata angka kuman 14 koloni/cm2 . Kelompok  perlakuan keempat adalah perlakuan konsentrasi 25 ml dan waktu 30 menit. Hasil angka kuman sebelum steril jumlah 50 koloni/cm2 dan rata-rata angka kuman 8,3 koloni/cm2 .

Angka kuman sesudah didesinfeksi/disteril pada semua variasi konsentrasi sejumlah 0 koloni/cm2.

## Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dibawah ini adalah perhitungan efisiensi anggaran bahan kimia Glutaraldehide. penggunaan  tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.Efisiensi Anggaran Bahan Glutaraldehide

| NO | TAHUN | BAHAN | PEMAKAIAN | HARGA/galon | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | Glutaraldehyde (Aniosime DD1) | 5 galon | 1.728.581 | 8.642.905 | Estimasi ; Konsentrasi 25 ml dipakai 1 kali perhari =25 ml dikali dalam 1 minggu = 150 ml 1 bulan = 600 ml 1 tahun = 7.200 ml |
| 2 | 2019 | Glutaraldehyde (Aniosime DD1) | 8 galon | 1.728.581 | 13.828.648 | Estimasi ;Konsentrasi 25 ml dipakai 1 kali perhari =25 ml dikali dalam 1 minggu = 150 ml 1 bulan = 600 ml 1 tahun = 7.200 ml |
| 3 | 2020 | Glutaraldehyde (Aniosime DD1) | 5,76 galon | 1.728.581 | 9.956.626 | Estimasi ; Konsentrasi 20 ml dipakai 1 kali perhari =20 ml dikali dalam 1 minggu = 120 ml 1 bulan = 480 ml - tahun = 5.760 |

Berdasarkan tabel 3 diatas efisiensi kebutuhan glutaraldehid  2,24 galon dan anggaran Rp. 3.872.020,-

# PEMBAHASAN

# Analisis Pengambilan dan Perlakuan Sampel

Penelitian ini mengetahui variasi waktu dan konsentrasi alat set medis bedah di Instalasi CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Faktor pemberian larutan Glutaraldehide dengan konsentrasi 20 ml, 25 ml dan factor lain adalah waktu 20 menit, 30 menit yang mempunyai desain penelitian anova dua factorial yaitu uji beda komparasi. Caranya membandingkan antara kelompok konsentrasi dan waktu. Dari data pasca perlakuan di semua alat dan pengulangan menunjukan bakteri menjadi negative (0). Sehingga rata-rata yang diperoleh nol (0). Pada kelompok konsentrasi dan waktu hasilnya menunjukan semua nol (0). Intrepretasi hasil penelitian adalah sangat efektif maka  tidak diperlukan uji statistik tetapi menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan tabel 3 bahwa sterilisasi glutaraldehid  sangat efektif dan memenuhi standar angka kuman set medis bedah 0 koloni/cm2 baik variasi konsentrasi 20 ml / 25 ml dan waktu 20 menit/ 30 menit. Konsentrasi Glutaraldehide adalah 2 %. Faktor – factor yang mempengaruhinya adalah kerja antiseptic 10, antiseptik dan desinfektan sebagai zat kimia berpengaruh terhadap mikroba, yaitu melalui unsur protein yang membentuk struktur seluler mikroba dengan akibat merusak dindingsel, mengganggu system enzim kuman, mendenaturasi protein, dan merusak asamnukleat.

Selain faktor-faktor diatas, penurunan jumlah kuman yang berbeda pada tiap individu juga dipengaruhi beberapa faktor lain11 yaitu Jumlah mikroorganisme dan kontaminan, fase tumbuh, keberadaan mikroorganisme, suhu, formulasi desinfektan dan ketahanan dari tiap-tiap mikroorganisme pada bahan kimia sangat bervariasi. Spora bakteri adalah bentuk yang paling resisten. Demikian juga bakteri berkapsul lebih resisten dari yang tidak berkapsul. Sehingga tipe populasi mikroba akan mempengaruhi pemilihan desinfektan atau antiseptik.12

Sampel alat medis bedah yang diteliti mempunyai bahan yang terbuat dari stainless. Keuntungan bahan stainless adalah mudah dibersihkan dan mudah dalam pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan dengan cara Lumasi alat dengan minyak berbahan dasar parafi.13

Walaupun konsentrasi yang digunakan lebih kecil atau kurang dari SPO yang ditentukan yaitu menggunakan konsentrasi 20 ml tetapi desinfektan Glutaraldehid sangat efektif membunuh kuman pada alat set medis bedah. Sehingga sangat memenuhi standar Permenkes RI No. 1204 Tahun 2004 tentang Syarat Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit dan Permenkes No. 9 Tahun 2007 tentang kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dengan persyaratan 0 koloni/cm2.

Berdasarkan teori Glutaraldehid mempunyai sifat disinfektan kuat, bersifat bakterisida, virusida, dan fungisida, serta bersifat non-korosif sehingga dapat menjadi alternatif bahan disinfektan untuk file NiTi. 14Alat medis bedah merupakan alat critical sehingga membutuhkan proses disinfeksi tingkat tinggi dimana dapat menghilangkan bakteri, virus, jamur, tanpa mampu menghilangkan spora bakteri.15,16 Tidak ditemukannya koloni bakteri pada usapalat medis CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menunjukkan bahwa proses disinfeksi tingkat tinggi sudah mampu menghilangkan bakteri. Proses disinfeksi tingkat tinggi dikatakan efektif apabila mampu menghilangkan mikroorganisme kecuali spora.

Proses disinfeksi tingkat tinggi masih dikatakan efektif apabila yang ditemukan hanya spora bakteri tanpa mikroorganisme yang lain.Spora lebih resisten dibandingkan mikroorganisme lain karena dinding spora bersifat impermeable dan asam ribonukleat    di dalam protoplasma memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap disinfektan. Spora dapat hilang apabila dilakukan proses sterilisasi dengan panas bertekanan seperti autoklaf yaitu pada suhu di atas 100oC pada tekanan 15 lb/sq selama 15 menit.17

Desinfektan Glutaraldehid yang digunakan di Instalasi CSSD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara mempunyai merek Anios DD1. Komposisi Glutaraldehid terdiri atas oxiotel, Poli Hidrokhlorida, detergent, disinfectant dan enzim.Waktu perendaman dari 5 menit – 15 menit, sesuai dengan aktivitas antimikroba yang diperlukan. Desinfektan berdasarkan glutaraldehid yang ditawarkan sebagai terkonsentrasi atau sebagai (RTU) produk siap digunakan yang berlaku secara manual, untuk perangkat desinfeksi otomatis dan desinfektan pencuci.

Menurut teori mengenai konsentrasi Glutaraldehyde merupakan desinfektan golongan aldehyde, termasuk desinfektan yang kuat, spektrum aplikasi luas, dapat membunuh mikroorganisme dan virus. Bekerja dengan cara denaturasi protein dan umum digunakan dalam campuran air konsentrasi 0,5% – 5%. Keunggulan golongan aldehyde adalah sifatnya yang stabil, persisten, efek samping minimal, dapat dibiodegradasi dan tidak menyebabkan kerusakan pada material peralatan. Larutan glutaraldehyde 2% efektif terhadap bakteri vegetative seperti Mycobacterium tuberculosis, fungi dan virus akan mati dalam waktu 10 – 20 menit.18,19

Konsentrasi yang digunakan Larutan glutaraldehyde 2% direkomendasikan untuk sterilisasi peralatan bedah, daerah operasi, perawatan endodontik intrakanal dan sterilisasi bahan cetak alginat pada bidang kedokteran gigi. Studi menunjukkan bahwa glutaraldehyde adalah fiksatif yang efektif dengan efek samping minimal, penetrasi terbatas dan kerja cepat. Studi pulpotomi menggunakan glutaraldehid sebagai agen fiksatif menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi.18  Jenis desinfektan yang mengandung Glutaraldehid untuk Rumah Sakit antara lain : Agrigerm , Aldekol des 02, Alcide, Biodan , Formades , Sanitas-151.

Kelemahan dari glutaraldehida adalah koagulasi dan fiksasi protein dan kegagalan untuk menghilangkan atypical mycobacteria dalam standar Waktu kontak Glutaraldehid antara 2 sampai 10 menit. 14 Glutaraldehid memiliki mekanisme kerja berupa bakterisida melalui proses alkilasi    protein    membran    dan    inti    sel.

Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa Inaktivasi in vitro mikroorganisme oleh glutaraldehid telah diselidiki dan ditinjau secara luas. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa larutan glutaraldehyde ≥ 2%, buffer hingga pH 7,5-8,5 dengan natrium bikarbonat secara efektif membunuh bakteri vegetatif dalam <2 menit; M. tuberculosis , jamur, dan virus dalam <10 menit;dan spora spesies Bacillus dan Clostridium dalam 3 jam. Larutan alkali glutaraldehyde 2 %  menonaktifkan sel-sel 10 M. M. tuberculosis di permukaan penicylinders dalam waktu 5 menit pada suhu 18°C. Namun, penelitian selanjutnya mempertanyakan kemampuan mikobakterisidal dari glutaraldehid. Alkutar glutaraldehid dua persen memiliki aksi lambat (20 hingga> 30 menit) melawan M. tuberculosis dan membandingkannya dengan alkohol, formaldehida, iodin, dan fenol .Suspensi M. avium, M. intracellulare, dan M. gordonae lebih resisten terhadap inaktivasi oleh 2% alkaline glutaraldehyde (perkiraan waktu untuk menyelesaikan inaktivasi: ~ 60 menit) daripada M. tuberculosis yang virulen (estimasi waktu untuk inaktivasi lengkap ~ 25 menit) .Tingkat pembunuhan berbanding lurus dengan suhu, dan suspensi standar M. tuberculosis tidak dapat disterilkan dalam 10 menit .Sterilisasi kimia yang dibersihkan FDA yang mengandung 2,5% glutaraldehyde menggunakan peningkatan suhu (35 ° C) untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai desinfeksi tingkat tinggi (5 menit), tetapi penggunaannya terbatas pada reprosesor endoskopi otomatis yang dilengkapi dengan pemanas .Dalam penelitian lain yang menggunakan filter membran untuk pengukuran aktivitas mikobakterisidal dari 2% alkaline glutaraldehyde, inaktivasi total dicapai dalam 20 menit pada 20 ° C ketika inokulum uji adalah 10    M. tuberculosis per membran .Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa larutan glutaraldehyde menonaktifkan 2,4 hingga> 5,0 log 10 dari M. tuberculosis dalam 10 menit (termasuk M. tuberculosis yang resistan terhadap beberapa obat) dan 4,0-6,4 log 10 dari M. tuberculosis dalam 20 menit.Atas dasar data ini dan penelitian lain, 20 menit pada suhu kamar dianggap sebagai waktu paparan minimum yang diperlukan untuk membunuh Mycobacteria dan bakteri vegetatif lainnya secara andal dengan ≥2% glutaraldehyde. 20

Penelitian yang dilakukan ada pengaruh waktu perendaman glutaraldehyde 20 menit penurunan angka kuman sejalan dengan pedoman sterilisasi dan desinfeksi bahwa konsentrasi 2% glutaraldehyde efektif terhadapC. difficilepada 20 menit.21Perbedaan sterilisasi/ desinfeksi pada tahun 2017 di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dipakai yaitu dengan cara direbus dan sekarang dengan menggunakan desinfektan Glutaraldehid mempengaruhi angka kuman. Perbedaannya yaitu metode Panas atau direbus berpengaruh pada sel-sel vegetatif mikroorganisme akan terbunuh dalam waktu 10 menit dalam air mendidih. Sebenarnya organisme ini biasanya mati dalam beberapa menit pada suhu 8000 C, namun beberapa spora bakteri dapat bertahan dalam kondisi seperti ini selama berjam-jam.

Merebus peralatan di dalam air mendidih selama waktu yang singkat lebih memungkinkan untuk disinfeksi dari pada sterilisasi. Oleh karena itu sangat tidak tepat digunakan untuk mensterilkan peralatan gigi. Perebusan dalam air merupakan cara yang efektif dan praktis untuk DTT alat-alat. Walaupun perebusan dalam air selama 20 menit akan membunuh semua bakteri vegetatif, virus (termasuk HBV,HCV,HIV),ragi dan jamur, perebusan tidak membunuh semua endospora. 22

Dibandingkan dengan metode secara kimia untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh kuman-kuman yang sifatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dilakukan tindakan pencegahan. Salah satu cara pencegahan yang digunakan adalah dengan menggunakan bahan-bahan kimia berupa cairan disinfektan. Pemilihan disinfektan harus dilakukan hati-hati sebab disinfektan hanya digunakan untuk satu tujuan. Bahan-bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme adalah golongan aldehid seperti glutaraldehid dan formaldehid, golongan halogen seperti Yodium, klor sampai kepada molekul organik yang kompleks seperti persenyawaan amonium kuartener. Berbagai bahan kimia tersebut menunjukan efek antimikrobial dalam berbagai cara terhadap berbagai macam mikroorganisme. Efeknya terhadap permukaan benda atau bahan juga berbeda-beda. Hal ini penting diketahui sebelum digunakan, agar dalam penerapannya sesuai dengan yang diinginkan.22 Pada label larutan anti mikroba, biasanya terlihat macam bahan disinfektan. Oleh karena itu RSUD Hj. Anna Lasmanah memilih desinfektan Glutaraldehid untuk proses desinfeksi alat medis.

Dari hasil penelitian ini maka cara sterilisasi dengan cara menggunakan larutan Glutaraldehide sangat efektif. Sehingga rekomendasi yang bisa dilakukan adalah mencari alternatife bahan kimia yaitu dengan memilih Glutaraldehide sebagai salah satu bahan kimia tersebut. Berdasarkan analisis biaya dan manfaatnya maka Glutaraldehide efisien dan terbukti bagus sebagai desinfektan tingkat tinggi.

## Keterbatasan Penelitian

Tidak adanya kemampuan untuk merubah Standar Prosedur Operating (SPO) yang sudah ada sesuai dengan perhitungan konsentrasi dan waktu yang sudah ditetapkan oleh standar pabrik sehingga dimungkinkan sudah diuji laboratorium dan wewenang ada pada Direktur Rumah Sakit. Selain itu peneliti belum mampu melakukan penelitian yang menggunakan dua macam desinfektan yang berbeda dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

## KESIMPULAN

Terbukti Glutaraldehide sebagai bahan kimia yang digunakan desinfeksi tingkat tinggi pada alat set medis bedah di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sangat efektif  dan efisien pada konsentrasi 20 ml dan waktu 20 menit.

SARAN

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan konsentrasi yang lebih kecil.

# DAFTAR PUSTAKA

1. 	Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan fasilitas lainnya. 2011.

2. 	UU No. 36 tentang Kesehatan. 2009.

3. 	WHO. Pedoman untuk Desinfeksi dan Sterilisasi di Fasilitas Layanan Kesehatan No Title. 2008. 82 p.

4. 	WHO. Infant mortality. World Health Organization. 2010.

5. 	Ducel G, Fabry J NL. Prevention of Hospital Acquired Infections. A Pract Guid WHO. 2002;2ndedition.

6. 	Achmad I. Manajemen perawatan pasien total care dan kejadian infeksi nosokomial di ruang ICU RSUD Masohi tahun 2016. 2017;2:319–324.

7. 	Nugraheni R, Suhartono WS. Infeksi Nosokomial di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo. Media Kesehat Masy Indones. 2012;11.

8. 	Nihi S. Gambaran Penderita Infeksi Nosokomial Pada Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 2010. hal : 2-3. pdf, diakses tanggal 19 November 2012.

9. 	Kemenkes RI. KMK No. 1204/Menkes/SK/X/2004 ttg Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS. 2004.

10. 	Darmadi. Infeksi Nosokomial: Problematika Dan Pengendaliannya.Jakarta: Penerbit Salemba Medika. 2008.

11. 	Hugo, W.B. dan Russel AD. Pharmaceutical Microbiology. Pharm Microbiol 4th ed, BSPLondon. 1987;

12. 	Jawetz, E., Melnick, J.L. & Adelberg EA. Mikrobiologi Kedokteran. Mikrobiol Kedokt. 2005;XXII, 327-.

13. 	Nugraha Michael Dian /Aesculap. German Society of Central Sterilization Supply Department (DGSV). Int J Sterile Supply.

14. 	Utami SP, Mulyawati E, Soebandi DH. Perbandingan Daya Antibakteri Disinfektan Instrument Preparasi Bacillus subtilis. J Kedokt Gigi. 2016;7(2):151–6.

15. 	Whitman WB. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Cambridge Univ Press New York. 2009;2ndedition.

16. 	Spicer J. Clinical Microbiology and Infectious Diseases. LondonChurchill Livingstone Elsevier. 2008;2nd Editio.

17. 	Brooks.  et al. Mikrobiologi Kedokteran. Jakarta, EGC. 2008;Ed.23.

18. 	Rusmah M. Glutaraldehyde in dentistry–a review. Singapore Dent J. 1993;18 (1): 17.

19. 	Sukhija U, Rathee M, Kukreja N, Khindria S.K S V. Efficacy Of Varios Disinfectans On Dental Impression Material. Internet J Dent Sci. 2010;9 (1): 1-1.

20. 	Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and sterilization in healthcare facilities. Bennett Brachman’s Hosp Infect Sixth Ed. 2013;(May).

21. 	Rutala WA. New Disinfection and Sterilization Guidelines. Biomed Saf Stand. 2009;39(4):32.

22. 	Meganada Hiriana Putri, Sukini Y. MIKROBIOLOGI KEPERAWATAN GIGI. 2017. 401 p.